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2026年大型高温高压灭菌器和全自动清洗机维保项目
（项目编号：NFYKDSZKQ-MJQHQXJWB-FW-202607013）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2026年大型高温高压灭菌器和全自动清洗机维保项目
	是否预选项目
	否

	预算限额（元）
	20000
	采购方式
	公开

	项目背景 
	消毒供应室2台压力蒸汽灭菌器和2台全自动清洗机承担全院复用医疗器械的清洗、消毒和灭菌工作。为了保障设备的使用安全和性能稳定，及时发现和消除安全隐患，故每年需对4台主要设备进行一次全面的检查和保养，以保证供应室工作顺利开展。

	投标人资质要求  
	1）参与投标的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与投标的企业公章）。
2）本项目不接受联合体参与投标，不允许分包转包，标注“拒绝进口”的仅接受使用国产产品参与投标，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与投标(由参与投标的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
3）参与投标的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与投标的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
4）参与本项目投标的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与投标的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。
5）参与本项目投标的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与投标的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
6）参与投标的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动

	维保设备清单要求
		序号
	采购项目名称
	品牌、型号
	数量
	单位
	维保情况
	合计维保金额限额（元）

	1
	大型高温高压灭菌器维保
	洁定、HS 66-13-1(2)
	2
	台
	单次维保
	11000

	2
	全自动清洗机维保
	洁定、46-5-1（2）
	2
	台
	单次维保
	9000

	合计：
	20000




	服务需求
	灭菌器和清洗机单次维保服务要求：
（1）设备内置软件如需升级，应按照原厂规定的升级文件及规定时间完成升级，并在升级完成后提供原厂升级文件。
★（2）提供一次的深度大型保养工作，具体保养内容详见附表1：大型保养内容。
★（3）进行 1 次清洗效果监测。在机器的每层放置测试物，运行内置程序进行残留蛋白、清洗效果、温度测试。
（4）对全自动清洗机和高温蒸汽灭菌器的腔体、灭菌架、外壁进行 1 次深度清洗， 以确保腔体、灭菌架以及外壁的清洁。
（5）维护保养后提供公司盖章的服务报告。
附表 1：大型保养内容
	设备名称
	保养部分
	保养内容

	











高温蒸汽灭菌器
	
水路部分
	检查进水电磁阀的开关情况

	
	
	清洗所有进水过滤器

	
	
	检查压缩空气、蒸汽

	
	真空泵、管路部分
	检查电机运转情况

	
	
	对真空管路部分进行紧固

	
	
	检查所有管道的连接状态

	
	
电路控制部分
	检查继电器的吸合情况及电磁阀组合的工作状态

	
	
	紧固控制柜内端子螺栓，柜内清灰

	
	
	检查所有的数字输入功能状态

	
	
	检查所有的数字输出功能状态

	
	
	检查所有的模拟输入功能状态

	
	门部分
	检查门的上升功能、限位开关、互锁功能、安全功能

	
	
	检查门封

	
	



其他
	运行设备所有程序，检查自动控制状态，观察相关参数

	
	
	检测供电电压状态，检查变压器状态和电压

	
	
	检测测漏功能

	
	
	检测压力开关的工作压力值

	
	
	检查空气过滤器

	
	
	检查所有单向阀、气动阀的工作状态

	
	
	检查压力和温度的互锁关系

	
	
	协助进行 BD/BI测试

	






全自动清洗机
	水路部分
	检查进水电磁阀的开关情况

	
	
	清洗所有进水过滤器

	
	循环泵、管路部分
	检查电机运转情况

	
	
	对循环管路部分进行紧固

	
	
	检查所有管道的连接状态

	
	
电路控制部分
	检查继电器的吸合情况及电磁阀组合的工作状态

	
	
	紧固控制柜内端子螺栓，柜内清灰

	
	
	检查所有的数字输入功能状态

	
	
	检查所有的数字输出功能状态

	
	
	检查所有的模拟输入功能状态

	
	
门部分
	检查门的上升、锁紧状态

	
	
	检查马达、限位开关、安全状态

	
	
	检查门的互锁功能、安全功能

	
	
	检查门封

	
	
其他
	调试运行所有程序，检查自动控制状态

	
	
	检测供电电压状态，检查变压器状态和电压

	
	
	检测烘干效果、过热保护状态

	
	
	检测压力开关的工作压力值

	
	
	检查蠕动泵的工作状态，进行进液的准确性校验

	
	
	检查摇臂的转动状态，清洗摇臂内部

	
	
	检查空气过滤器

	
	
	检查烘干单向阀的功能

	
	
	检查清洗管路单向阀的功能

	
	
	检测排水泵的功能和安全状态

	
	
	检测水泄漏压力开关的功能






	商务需求
		序号
	目录
	商务需求描述

	1
	服务期
	维保服务按次进行，维保期内需免费提供相关软硬件的技术支持服务。

	2
	预算说明
	本项目报价不允许超过本次预算限额

	3
	维修响应及故障解决时间
	提供7*24小时响应服务，需2小时内响应，48小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。

	4
	关于付款
	合同签订，完成项目规定所有条款并提交维保服务报告后及报销资料支付100%。 

	5
	关于合同
	项目整体服务期为签订合同之日起算一年，合同按照一年一签进行，合同到期后根据履约评价情况进行续签，合同续签次数不超过2次。






