[bookmark: _GoBack]南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
超声牙周治疗仪项目及洁牙套装项目市场调研需求
（项目编号：NFYKDSZKQ-CSYZZLYJJYTZ-HW-2026080016）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）超声牙周治疗仪项目
	是否预选项目
	否

	预算限额（元）
	市场调研后确认
	采购方式
	公开

	项目背景 
	随着群众口腔健康意识持续提升，科室洗牙、菌斑清洁、外源性色素清除等预防性诊疗量逐年递增。超声牙周治疗仪可高效完成龈上洁治工作，彻底清除患者牙面软垢、牙结石、烟渍、茶渍及各类菌斑色素，有效改善患者牙龈红肿、刷牙出血、口臭等常见口腔问题，是口腔科开展日常保健、口腔疾病一级预防的必备基础设备。
牙周疾病是口腔两大主要疾病之一，患病率高且覆盖人群广。流行病学数据显示，我国12岁年龄组牙周健康率仅为41.6%，牙龈出血检出率达58.4%，牙石检出率为61.3%。且随年龄增长，牙周健康率呈显著下降趋势。庞大的患者基数意味着牙周治疗是口腔科的常态化、高频次业务，传统的手动刮治已难以高效满足临床需求。超声牙周治疗仪通过超声波能量高效清除龈上龈下牙结石、菌斑生物膜，是开展规范牙周系统治疗的核心设备。
申购的超声牙周治疗仪可开展龈上洁治+龈下刮治诊疗，现有设备老化、性能衰减，工作效率下降，无法满足日常大批量临床诊疗需求，急需新增设备保障诊疗工作有序开展。


	参与市场调研的单位资质要求    
	1）参与市场调研的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与投标的企业公章）。
2）本项目不接受联合体参与市场调研，不允许分包、转包。(由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
3）参与市场调研的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
4）参与本项目市场调研的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与投标的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。
5）参与本项目市场调研的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与投标的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
6）参与市场调研的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目市场调研活动。

	货物清单及总体需求 
	1、 设备功能用途：通过设备可进行舒适化龈上洁治（洗牙）、龈下刮治 + 根面平整（牙周基础治疗核心）、牙周袋清创、根分叉病变治疗等。
二、设备清单
	序号
	货物名称
	设备数量
	单位

	1
	超声牙周治疗仪
	5
	台

	2
	洁牙套装（手柄+工作尖）
	40
	套




	核心设备及配件详细参数及要求
		序号
	参数要求

	一、超声牙周治疗仪参数及要求

	1
	输入功率：220V～ 50Hz 1.1A±20%。

	2
	输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm±50%。 

	3
	输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz。

	4
	输出的半偏移力（最大值）：15N±50%。

	5
	尖端输出功率：3W～20W。

	6
	采用连续运行模式。

	7
	采用触摸控制面板。

	8
	采用双水路设计，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。

	二、洁牙套装（手柄+工作尖）参数及要求

	1
	输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz。

	2
	尖端输出功率：3W～20W。

	3
	进水压力：0.01MPa～0.5MPa。

	4
	与现有设备通用。




	商务需求 
		序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及故障解决时间
	1.★各参与投标的单位应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机免费保修期 5 年,并提供终身维修服务。保修期内免费更换零配件及免工时费。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完成出具原厂维修报告。

	
	
	2.由设备制造商提供售后服务，  1  小时内响应， 48  小时维修到位（不可抗力情况除外）。每两个月对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。LIS /HIS接入技术配合。消耗品和零配件按要求及时限供应，特殊情况下须提供备用机。

	2
	关于免费保修期
	1.参与投标的单位负责货物的终身维修，保证10年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修则需免费更换整机保证使用。
2.提供10年及以上免费的软件升级服务,并免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。

	3
	其他
	1.在保修期内, 参与投标的单位应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔  2  延长保修期。b. 年开机率在85-90%之间按一赔 3延长保修期。c. 年开机率低于85%，参与投标的单位必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）

	
	
	2.保修期到期前一个月内参与投标的单位需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的投标
	1.由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 48  小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，特殊情况下需提供备用机。

	
	
	2.由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与投标的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。

	
	
	3.完成维修的货物经院方验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，院方支付维修费用。

	
	
	4.参与投标的单位或设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.交货地点：深圳市坪山区东纵路143号南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	
	
	2.参与投标的单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。

	
	
	★3.签订合同后   30   天（日历日）内交货。

	2
	关于验收
	★1.提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。

	
	
	2.参与投标的单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。

	
	
	3.院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与投标的单位应在  7  天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与投标的单位承担。

	
	
	4.参与投标的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与投标的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7  天内安装调试完毕。

	
	
	5.由参与投标的单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	关于违约
	3.1.参与投标的单位不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	3.2.参与投标的单位逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。

	
	
	3.3参与投标的单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与投标的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金。造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	4
	★关于付款
	4.1合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明、支付凭证（需要提供时）等，货款由院方审核后向参与投标的单位支付合同总金额。

	5
	项目（产品）要求
	★5.1若参与投标的单位提供的产品为进口，则参与投标的单位必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查，同时必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。若所投产品为国产产品，则无需提供。

	6
	培训
	6.1参与投标的单位应派专业技术人员免费对院方指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	7
	知识产权
	7.1参与投标的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与投标的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与投标的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	
	
	7.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	8
	其他
	参与投标的单位按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务，提供承诺函，格式自拟。

	9
	合同响应
	★9.1 参与投标的单位应承诺，若中标将按院方合同条款及格式签订合同（提供承诺函，格式自拟）。




	
	



