南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
多功能酶标仪采购项目市场调研需求
（项目编号：NFYKDSZKQ-DGNMBY-HW-2026080017）
	项目名称 
	[bookmark: OLE_LINK7]南方医科大学深圳口腔医院（坪山）多功能酶标仪采购项目
	是否预选项目
	否

	预算限额（元）
	市场调研后确定
	采购方式
	公开

	项目背景 
	南方医科大学深圳口腔医院(坪山)中心实验室是集临床检验、教学和科研为一体的综合性实验中心，实验室现有检验组、病理组临床实验室及颅颌面发育与再生研究、口腔微生态研究实验室。为满足实验室日常组织学、细胞、细菌等实验使用需求，申请采购多功能酶标仪。

	参加市场调研的单位资质要求 
	（1）参加市场调研的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参加企业公章）。
（2）本项目不接受联合体参与市场调研，不允许分包、转包，标注“拒绝进口”的仅接受使用国产产品参与市场调研，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与市场调研(由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
（3）参加市场调研的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参加市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的参加市场调研的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参加市场调研的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。
（5）参与本项目市场调研的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参加市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
（6）参与市场调研的的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目市场调研（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。

	项目设备清单 
		序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	备注

	1
	多功能酶标仪
	1
	台
	允许进口


（注：以上参与市场调研的产品文件，需列明主机、配件（如有）、耗材（如有）等各分项，列明设备原产地和品牌型号；若参与市场调研的单位为所投产品的代理商或授权供应商，需提供设备生产企业出具的授权合法证明；若参与市场调研的单位为所投产品的生产企业，且生产范围包含该产品，则无须提供说明。）

	详细技术要求
		序号
	货物名称
	具体技术要求（注：实验室仪器参数为设备和系统基本参数要求，均不可虚假响应和不可降低性能参数相应。院方保留参数和功能测试的权利，带▲为重点参数，带星号为必须满足项。

	1
	多功能酶标仪
	1.检测类型：6-384孔微孔板，≥50孔超微量检测板，比色皿

	
	
	2.应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光

	
	
	3.波长范围：200nm-1000nm，1nm可调

	
	
	4.带宽：≤5nm

	
	
	5.波长准确度：±2.0 nm

	
	
	6.波长重复性：±0.2nm

	
	
	7.光度量范围：0-4.0 OD

	
	
	8.测定准确度/线性度：<±0.006 OD ±1.0%, 0-3.0 OD

	
	
	9. 测定精确度：<±0.003 OD ±1.0%, 0-3.0 OD

	
	
	10.杂散光：≤ 0.05% at 230 nm


	
	
	11.光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化




	★商务需求 
	  
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及故障解决时间
	1.1各参与投标单位应在递交的文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机免费保修期 5 年,同时提供整机终身维修服务。保修期内免费更换零配件、免工时费。设备在保修期内需由原厂或者原厂授权进行维修，出具原厂维修报告。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: _GoBack]1.2由设备原厂商提供售后服务，要求  1  小时内响应， 48  小时完成维修并送货到医院（不可抗力情况除外），修复期间由厂家提供备用仪器使用。如设备故障不能修复，由设备原厂家提供同等性能功能设备供医院使用。

	2
	关于免费保修期
	1.3参与投标单位负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者，免费更换整机给院方。质保期满后提供3年及以上免费的软件升级及维保服务（只收取配件费，免人工费）。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	3
	保修期外售后服务要求
	1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 48  小时维修到位（不可抗力情况除外）。

	
	
	1.2参与投标单位及设备制造商不得以任何理由不按要求维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1交货地点：深圳市坪山区东纵路143号南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	
	
	1.2参与投标单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。

	
	
	1.3签订合同后 60 天（日历日）内交货。

	2
	关于验收
	2.1提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。本次投标拒绝使用进口产品。

	
	
	2.2参与投标单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用后无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。

	
	
	2.3院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与递交的文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与投标单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与投标单位承担。

	
	
	2.4参与投标单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与投标单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7  天内安装调试完毕。

	
	
	2.5由参与投标单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	关于违约
	3.1不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	3.2参与投标单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与投标单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	4
	关于付款
	4.1合同签订后，支付合同金额30%;合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭正式全额发票、验收合格证明、履约保证金支付凭证（需要提供时）等，货款由甲方审核后向乙方支付合同金额70%。

	5
	培训
	5.1参与投标单位应派专业技术人员免费对院方人员进行培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	6
	知识产权
	6.1参与投标单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与投标单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与投标单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	
	
	6.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。




	其它 
	无




