南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

2025年口腔专科手机项目市场调研需求

（项目编号：NFYKDSZKQ-YLSB-HW-ZKSJ-20250819002）

| 项目名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2025年口腔专科手机项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确认 | 报价方式 | 公开 |
| 项目背景 | 为保障口腔诊疗工作的规范开展，提升临床诊疗效率与服务质量，现有牙科手机因使用年限较长、部分设备出现磨损老化，存在运行稳定性下降、维修频率增加等问题，已难以满足日常高精度诊疗需求。同时，随着接诊量持续增长及口腔医疗技术的更新迭代，现有设备配置在数量及性能上已无法充分匹配临床服务需求。为进一步优化诊疗条件，降低设备故障对诊疗工作的影响，保障患者就医体验与诊疗安全，以更新补充符合当前诊疗标准的设备，为临床工作提供可靠支持。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 1）参与报价的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与报价的企业公章）。 2）本项目不接受联合体参与报价，不允许分包、转包，不接受参与报价的企业选用进口产品参与报价(由参与报价的企业在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3）参与报价的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与报价的企业在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目报价的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与报价的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目报价的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与报价的企业在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 6）参与报价的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价活动 |  |  |
| 货物清单及总体需求 | 序号; 名称; 用途及需求描述; 计划采购数量; 单位. 1; 高速手机; 1.去除牙体组织，如制备窝洞（补牙前的牙齿缺损部分修整）、开髓（根管治疗时打开牙髓腔）。 2.冠外形，以及去除牙齿表面的龋坏组织、牙结石等。 3.切割修复材料，如调整烤瓷牙、全瓷牙的外形; 93; 把. 2; 低速弯机（不含光纤）; 1.牙体预备的精细操作，如制作嵌体、贴面等修复体时的牙体修整，能更好地控制切割量和精度。 2.牙面，尤其是在补牙后对修复体边缘或牙面进行精细打磨，使表面光滑。 3.根管内的部分操作，配合特定器械进行根管预备或清理。; 80; 把. 3; 慢速直机; 1.用于种植手术中，配合专用钻头进行骨组织的预备、种植窝的制备等。 2.用于牙冠、牙桥等修复体的研磨和修整，尤其是在实验室加工或临床调整时，提供稳定的动力支持。 3.部分情况下用于拔除乳牙或残根时的辅助切割。; 12; 把. 4; 低速弯机（含光纤）; 1.牙体预备辅助：在进行龋齿修复（如补牙）时，用于去除部分腐坏牙体组织，或对牙齿表面进行初步修整，为填充材料的放置做准备。 2.修复体调整：对烤瓷牙、全冠等修复体进行适当打磨、修整，使其更贴合牙齿形态，保证咬合合适。 3.取模前准备：在制作牙模前，对牙齿表面进行清洁、修整，确保取模的准确性。; 20. |
| 详细技术要求 | 序号; 产品名产; 技术参数. 1; 高速手机; ▲1.感控标准：100%零回吸 ▲2.最大扭力：≥23W 3.径向跳动：<0.03㎜ 4.工作噪音：<60dB 5.机芯结构：开放式6孔快接 6.机头材质：不锈钢 7.机头尺寸：≥12.5mm×13.2mm ▲8.照明方式：光纤棒导光 9.冷却方式:三点出水 10.换针方式：按压式 11.工作转速：32--35万转/分钟 12.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌. 2; 低速弯机（不含光纤）; 1.轴承要求：陶瓷轴承 2.接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） ▲3.弯机径向跳动：<0.08㎜ 4.工作噪音：<50dB ▲5.弯手机夹持力：≥45N 6.传动比：1:1 7.出水方式：单点内出水 ▲8.弯机可承受最高转速：20000转/分钟 9.传动方式：微型齿轮传动 10.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌. 3; 慢速直机; 1.轴承要求：陶瓷轴承 2.接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） ▲3.弯机径向跳动：<0.08㎜ 4.工作噪音：<50dB ▲5.直手机夹持力：≥45N 6.传动比：1:1 7.出水方式：单点内出水 ▲8.直机可承受最高转速：20000转/分钟 9.传动方式：微型齿轮传动 10.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌. 4; 低速弯机（含光纤）; 1.最高转速：40000转/分钟 ▲2.工作温升：<5℃ 3.径向跳动：<0.08㎜ 4.工作噪音：<65dB ▲5.冷却方式：单点喷水 6.照明方式：光纤棒导光 ▲7.接口标准：可连接任何E型接口电动马达 8.取针方式：按压式 9.机头尺寸：直径9.8mm×高14.3mm 10.手机重量：71.5g 11.消毒方式：可承受134℃高温高压灭菌 12.手机材质：不锈钢. |
| 备注 | ★参加市场调研的供应商提供的货物及配套参数必须与医院现有牙椅及配套设备和管线等适配和兼容，达到临床使用及业务开展的要求，否需来医院现场勘查及调研的供应商请自行前往，院方不额外组织。 |  |  |
| 报价格式 | 一、产品报价 序号; 名称; 规格/型号; 单价（元）; 数量; 合计（元）; 备注. 1; 高速手机; 93. 2; 低速弯机（不含光纤）; 80. 3; 慢速直机; 12. 4; 低速弯机（含光纤）; 20. 5; 总计; 205. |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 项目服务期; 1. 参与市场调研的单位负责货物的终身维修，保证10 年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修，供应方需免费整机更换。 2.参与市场调研的单位应在报价文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限并承诺整机提供3年及以上质保，质保期内提供全免费维修服务（含配件及人工）及提供每年4次预防性维护保养。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完出具原厂维修报告。质保期满后提供10年及以上免费的软件升级服务。. 2; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 3; 响应及故障解决时间; 提供售后服务， 1 小时内响应， 48 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，维修期间由参与市场调研的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 相关要求; 1. 由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与市场调研的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。. 2; 2. 参与市场调研的单位及设备制造商不得以任何理由不按时按要求进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中前设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。. （二）其他要求. 1; 关于交货; 1.合同签订后，10个工作日内到货，供应的产品必须保证是全新原厂出厂，提交的产品具有全新的原厂包装。 2. 交货地点：深圳市坪山区东纵路143号南方医科大学深圳口腔医院（坪山）口腔医院 3. 投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点. 2; 关于验收; 1. 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 2. 参与市场调研的单位负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。设备安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。 3. 院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与市场调研的单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 4. 参与市场调研的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与市场调研的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 3; 关于违约; 1.不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 2.所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，参与市场调研的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。. 4; 关于付款; 按需完成供货并经院方验收合格后，供应方可提出付款申请，院方批准后一次性支付项目款项的百分之95%，剩余5%的款项则需质保期满后支付。. 5; 知识产权; 1. 参与市场调研的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与市场调研的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与市场调研的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 2. 院方有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉. |
| 其它 | 无 |  |  |