2026年医疗设备市场调研需求

（项目编号：YLSB-2026-20251029）

| 项目 名称 | 2026年医疗设备项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确定 | 采购方式 | 公开 |
| 项目 背景 | 无 |  |  |
| 参与参加市场调研会的单位资质要求 | 1）参与参加市场调研会的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与参加市场调研会的企业公章）。 2）本项目接受联合体参与参加市场调研会，由于本项目涉及设备较多，允许参与市场调研的企业自行打包报价。标注“国产”的仅接受使用国产产品参与参加市场调研会，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与参加市场调研会(由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 3）参与参加市场调研会的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目参加市场调研会的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与参加市场调研会的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目参加市场调研会的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 6）参与参加市场调研会的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目参加市场调研会活动 |  |  |
| 货物 清单 | 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 冰冻血浆解冻箱; 1; 套. 2; 高频封管热合机; 1; 套. 3; 血小板恒温震荡保存箱; 1; 套. 4; 血型血清学离心机; 1; 套. 5; 血液运输箱; 2; 套. 6; 智能采血仪; 1; 套. 7; 贮血专用冰箱; 1; 套. 8; 大型高温高压灭菌器; 2; 套. 9; 蛋白残留培养阅读器; 1; 套. 10; 等离子灭菌器; 1; 套. 11; 封口机; 5; 套. 12; 干燥柜; 2; 套. 13; 高温蒸汽清洗一体机; 1; 套. 14; 高压气枪; 2; 套. 15; 高压水枪; 2; 套. 16; 全自动清洗机; 3; 套. 17; 小型台式灭菌器; 3; 套. 18; 医用超声波清洗器; 2; 套. 19; 纸塑切割机; 1; 套. 20; 煮沸器; 1; 套. 21; 注油机（多孔）; 4; 套. 22; 自动阅读器; 1; 套. 23; 吸入笑气镇痛装置; 3; 套. 24; 根管显微镜（高端）; 5; 套. 25; 牙科综合治疗台（高端）; 13; 套. 26; 镍钛根管马达; 39; 套. 27; 牙科综合治疗台（中端）; 48; 套. 28; 牙髓活力测度仪; 16; 套. 29; 超声综合治疗机（根管治疗用）; 34; 套. 30; 热牙胶充填系统; 39; 套. 31; 根管长度测量仪; 36; 套. 32; 根管显微镜（中端）; 16; 套. 33; 超声综合治疗机（牙周治疗用）; 14; 套. 34; 口腔数字观察仪多媒体; 12; 套. 35; 超声综合治疗机（牙髓、牙周治疗用）; 2; 套. 36; 手摇式病床; 52; 套. 37; 监护仪; 15; 套. 38; 多功能输液泵; 10; 套. 39; 电动吸痰器; 1; 套. 40; 呼吸机; 1; 套. 41; 高频电刀（带双极电凝）; 2; 套. 42; 十八导心电图机（住院部）; 套. 43; 超声骨刀; 4; 套. 44; 光固化机; 63; 套. 45; 头戴式放大镜; 13; 套. 46; 技工打磨机; 18; 套. 47; 藻酸盐印模材料调拌机; 14; 套. 48; 平均值颌架; 6; 套. 49; 全自动比色仪; 2; 套. 50; 修复咬合分析仪; 2; 套. 51; 冷光美白仪; 2; 套. 52; 牙科综合治疗台（低端）; 60; 套. 53; 喷砂机; 1; 套. 54; 全可调颌架; 9; 套. 55; 口内扫描仪; 3; 套. 56; 计算机控制麻醉仪; 65; 套. 57; 超声综合治疗机; 15; 套. 58; 种植体动度测量仪; 3; 套. 59; 牙科综合治疗台（带高清摄像系统）; 4; 套. 60; 种植机; 4; 套. 61; 注射泵; 2; 套. 62; 口腔专用数码相机; 8; 套. 63; 制氧机; 1; 套. 64; CGF离心机; 4; 套. 65; 靶控泵; 8; 套. 66; 便携超声彩色多普勒; 1; 套. 67; 除颤仪; 2; 套. 68; 高频电刀; 6; 套. 69; 可视喉镜（成人）; 4; 套. 70; 可视喉镜（儿童）; 3; 套. 71; 可视软性喉镜; 2; 套. 72; 困难气道车; 1; 套. 73; 麻醉机; 5; 套. 74; 手术床; 2; 台. 75; 手术动力系统; 2; 套. 76; 手术对接车; 5; 台. 77; 手术室吊塔; 4; 套. 78; 手术无影灯; 4; 套. 79; 显微镜（显微手术专用）; 1; 套. 80; 医用升温毯; 2; 套. 81; 冰箱; 3; 台. 82; 显微镜; 2; 套. 83; 生化分析仪; 1; 套. 84; 血细胞计数仪; 1; 套. 85; 血凝仪; 1; 套. 86; 尿液分析仪; 1; 套. 87; 化学发光全自动免疫分析系统; 1; 套. 88; 酶标仪; 1; 套. 89; 离心机; 1; 套. 90; 血型分析仪; 1; 套. 91; 口内X射线机（DR）; 3; 套. 92; 牙科影像版扫描仪（牙片宝）; 3; 套. 93; 四合一口腔CBCT; 3; 套. 94; 超声彩色多普勒; 2; 套. 95; 胶片打印机; 1; 套. 96; 十八导心电图机（影像科）; 3; 套. 97; 医用X射线摄影系统（DR）; 1; 套. 98; 牙科电动抽吸系统; 6; 套. 99; 牙科空气压缩机; 5; 套. 100; 空气消毒机; 60; 套. 101; 超声治疗仪; 1; 套. 102; 电子注射器; 1; 套. 103; 二氧化碳激光治疗机; 1; 套. 104; 光谱治疗仪; 1; 套. 105; 皮肤检测仪; 1; 套. 106; 皮秒激光治疗仪; 1; 套. 107; 强脉冲光治疗仪; 1; 套. （注：以上参加市场调研会文件产品参加市场调研会，需列明主机、配件（如有）、耗材（如有）等各分项，列明设备原产地和品牌型号） |
| 技术参数需求 | 序号; 货物名称; 具体技术要求 （注：参数为设备和系统基本要求，均不可虚假响应和不可降低性能参数响应。调研方保留参数和功能测试的权利，带▲为重点参数，带星号为必须满足项。）. 1; 冰冻血浆解冻箱; 1、解冻血袋种类：包括但不限于冷沉淀、凝血因子、血浆、血小板；. 2、具备加热水箱与解冻水槽的分离，解冻完全后循环水自动回落；. 3、具有上排水功能，工作室内无需有地漏；. 4、最大化浆量：≥每袋50 ml～200ml；. 5、解冻时间≤8～15min。. 2; 高频封管热合机; 1、可自动调压，输入电压为180～242V；. 2、具有超压242V报警，自动切断电源；. 3、热合方式：自动；. 4、适合管径：≤外径ф3mm～ф6mm，δ≤0.5 mm（壁厚）的输液管。. 3; 血小板恒温震荡保存箱; 1、开机自动紫外线消毒30分钟及自动关闭，并有手动开关装置；. 2、摆动停止方式：开门自动停止，关门自动摆动；. 3、具有自动化霜除霜功能；. 4、配备后备电池，可在断电情况下记录箱内温度；. 5、存放层数≥5层. 6、存放袋数≥10～15袋. 5; 血液运输箱; 1、一体化箱体，易清洁；. 2、箱体具备数字温度计；. 3、冷源板4℃时，箱内温度可以保持≥6～10小时2-10℃；. 4、冷源板-30℃时，箱内温度可以保持≥4～6小时-18℃；. 5、冷量释放技术，可防止血液过冷，可延长保冷的时间；. 6、绝热隔离垫避免冷源板直接接触血液，防止血液过冷；. 6; 智能采血仪; 1、采液量≥50～1200ml；. 2、液体比例≥1.05g/ml；. 3、分度值≥2ml；. 4、静态比重≥±2%；. 5、液误值≥±5%；. 7; 贮血专用冰箱; 1、有效容积：有效容积≥310L；冷藏室容积≥210L，冷冻室容积≥100L；. 2、整体结构：立式双门设计；. 3、材质：箱体为喷涂钢板材质，内胆为钣金内胆；. 4、资质认证：具有医疗器械生产许可证；. ▲5、物联通讯：具备标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。. 8; 大型高温高压灭菌器; 1.产品规格：灭菌内室容积≥1200L；. 2.主要杀菌因子强度：121℃灭菌，灭菌时间≥20min；132℃灭菌，灭菌时间≥8min；134℃灭菌，灭菌时间≥5min；. 3.设计压力：-0.1/0.3Mpa，设计温度≥144℃；. 4.使用寿命≥15年/30000次灭菌循环；. 5.灭菌温度：标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设；. 6.灭菌效果：标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设；. 9; 蛋白残留培养阅读器; 1.蛋白检测仪检测时间≤4min，培养孔数≥3个；. 2.人机交互使用触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率不低于800×480；. 3.内嵌式打印机，检测结束自动打印培养结果；自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示。. 10; 等离子灭菌器; 1.产品规格≥135L；. 2.主要杀菌因子及其强度:56%-60%过氧化(H202)，作用时间:全循环:≤14分钟:快速循环:≤7分钟;软镜循环:≤10分钟。（提供全国消毒产品备案信息服务平台上传铭牌佐证，并包含以上内容）. 3.产品使用范围使用寿命:医疗器械和用品灭菌，内镜灭菌；产品设计使用寿命＞10年。. 4.过氧化氢卡匣及胶囊：卡匣胶囊式，每个卡匣≥12个胶囊。. 5.过氧化氢过滤系统：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统。. 6.等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量≤0.003mg/cm2。. 7.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≤1mm、长度≥2000mm；. 8.毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害；. 9.理化性检测：灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀；. 11; 封口机; 1.带自动进袋功能、左侧进袋、升温快；. 2.带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存；. 3.具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印；. 4.封口速度：10±0.5m/min；. 12; 干燥柜; 1.材质要求：外罩采用喷塑处理；. 2.腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求；. 3.加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间；. 13; 高温蒸汽清洗一体机; 1.材质要求：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm；喷枪管路采用进口黑色硅胶材质，表面光滑，耐热绝缘；. 2.结构要求：外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出，且设计压力≥1.0Mpa；. 3.电磁阀要求：采用国际知名品牌品牌电磁阀。. 14; 高压气枪; 1.枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈。. 15; 高压水枪; 1.枪体采用SUS304不锈钢。. 16; 全自动清洗机; 1.产品规格要求≥320L。. 2.产品使用范围：医疗器械和用品高水平消毒。. 3.主要杀菌因子及其强度:热水，手术器械程序不低于93℃；. 4.产品消毒效果：设备运行手术器模式；. 17; 小型台式灭菌器; 1.容积：≥24L。. 2.设计压力：-0.1/0.3MPa，设计温度：≥144℃；. 3.使用寿命：≥8年/16000次循环；. 4.主要杀菌因子强度：121℃灭菌。. 18; 医用超声波清洗器; 1.产品规格：容积：≥30L；. 19; 纸塑切割机; 1.切割机材质304不锈钢；. 20; 煮沸器; 1.产品规格：容积≥30L；. 2.消毒温度：80℃～93℃可调；. 21; 注油机(多孔); 1.同时注油手机≥4 把. 22; 自动阅读器; 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果；. 2.生物培养出结果的时间≤0.5小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知；. 3.含有≥10个培养孔.. 23; 吸入笑气镇痛装置; 1.具有国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证。. 2.笑气浓度调节范围：0%~70%；. 3.笑气浓度调节精度：1%；. 4.混合气体流量调节范围：0~20L/min；. 5.混合气体流量调节精度：0.1L/min；. 6.有快速紧急供氧按钮，按下此键，将供应纯氧气，使病人迅速恢复；. 24; 根管显微镜（高端）; 1.LED照明系统，亮度连续可调，调光旋钮集成在主镜上；物面照度≥70,000Lx，使用寿命≥60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭光源，下拉至工作位自动开启光源；. 2.双目镜筒一键放大系统，配置后放大倍数覆盖范围不小于2倍-28倍。. 3.可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。. 4.全内置4K影像摄录系统：. 5.变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位；. 6.一体式手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能。. 7.配置有荧光和消光功能模块。. 25; 牙科综合治疗台（高端）; 1.牙科椅驱动方式：电机驱动；. 2.地箱：可根据诊室实际管路预埋位置选择安装内置式地箱或外置式地箱。. 3.采用悬浮式结构，侧箱落地.. 4.助手架长度可伸缩，器械盒可水平旋转，并可做仰角调整，高度可上下调节；. 5.配备独立外置式透明储水瓶，可根据使用需求切换水源，储水瓶兼具独立供水功能和水路消毒功能；. 6.恒温供水：三用喷枪、手机器械、漱口水供水自动加热恒温控制；. 7.侧箱桶体：外壳采用非金属材质，绝缘性好且不易变形生锈.. 26; 镍钛根管马达; 1.马达手柄内置可反复充放电锂电池. 2.转速范围：100~2500rpm，扭矩范围：0.4N·cm~5.0Ncm；. 3.弯手机：内部采用精密齿轮传动，传动比为6:1，可进行134℃高温高压灭菌，可用专用清洗油进行注油保养。. 27; 牙科综合治疗台（中端）; 1.牙科椅驱动方式：电机驱动；. 2.牙科椅：具备故障自动检测系统，在靠背下方设有显示器，可在显示器上显示≥20种不同的故障或信息代码，使用说明书内配有详细的代码明细和说明。. 3.紧急制动安全系统：靠背下降和椅位下降处设有自动安全开关，在靠背下降和椅位下降时如遇障碍物，牙科椅自动停止椅位运行；. 4.脚控系统：配备圆形金属气控脚开关，具备吹屑气功能。在牙科椅底座设有内嵌式椅位脚控系统，没有外部连接线，可通过脚控控制椅位及程序位操作；. 5.治疗机器械挂架：采用下挂式或者上挂式器械挂架可根据临床使用习惯选配，器械挂架≥5个，配有内置式洁牙机预留位；. 6.治疗机医生操作台控制面板：操作按键总数量≤8个，患者椅椅位运行控制按键数量≤4个，椅位运行控制按键长按时椅位持续运动，点按一下时椅位自动运行记忆位，按键操作功能集成化，可简化过多按键造成的操作繁琐；. 28; 牙髓活力测度仪; 1.可实现电活力测试和温度测试二种模式测试；. 2.电活力测试速率，共≥3档调节。. 29; 超声综合治疗机（根管治疗用）; 1.电源输入：AC220V-240V。. 2.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果；. 3.采用全自动频率跟踪系统，工作时，实时反馈工作尖负载，实现实时频率跟踪，保持在最佳工作状态；. 4.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高；. 30; 热牙胶充填系统; 1.无线笔式设计；. 2.加热时间短，≤30秒即可达到设定工作温度；. 3.OLED屏幕实时监控工作温度与电量具备显示牙胶使用剩余量，用于监控热牙胶使用情况以便及时更换；. 4.工作尖银针可≥360°旋转，工作尖可预弯使用；. 5.工作尖银针可≥360°旋转，工作尖可预弯使用；. 31; 根管长度测量仪; 1.声响提示:当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示；. 2.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；. 3.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。. 32; 根管显微镜（中端）; 1. 显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计；. 2. 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180。. 3.落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。. 4.小横臂内配有下限位装置，可个性化设定镜身的最低限位，大大增加了临床的安全系数；. 5.4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口，方便沟通和操作观察。. 33; 超声综合治疗机（牙周治疗用）; 1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体；. 2.主机配套超声和喷砂手柄支架。. 5.水瓶供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用水瓶供水，蓝色提示灯亮起；. 6.水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液.. 34; 口腔数字观察仪多媒体; 1.显示器:23寸高清全视角液晶屏；. 35; 超声综合治疗机（牙髓、牙周治疗用）; 1.双水路选择（外接水/水瓶供水），适配更多工作场景；. 2.接插式手柄，带LED灯，操作视野清晰；. 3.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒；. 4.双水路选择（外接水/水瓶供水），适配更多工作场景；. 5.拥有清洁模式。. 36; 手摇式病床; 1．整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；. 2．背部升降角度：0～70°；. 3．腿部升降角度：0～45°；. 4．最大载荷能力260Kg；. 5. 四个输液架插孔；. 6. 两个引流挂钩；. 37; 监护仪; 1.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示；. 2.配备电容显示屏；. 3.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围；. 4.设备需接入院内已有端口管理系统实现50台床旁监护的端口管理，要求在联网状态下可以按照HL7格式发送生命体征信息给医院指定IP地址，或者另外提供至少一套软件系统实现该功能，如提供软件需要接入设备数量≥500台，如涉及接口费用，需中标方承担，院方不承担任何费用；. 5.动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。. 38; 多功能输液泵; 1. 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；. 2.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量；. 3.电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h；. 4.防尘防水等级：IP44；. 5.可加装无线模块，实现无线联网通讯。. 6.通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用；. 39; 电动吸痰器; 1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养. 2.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃材质) ；. 3.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；. 40; 呼吸机; 1.采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏. 2.≥200分钟内置后备可充电电池. 3.电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运；. 4.标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式，可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式；. 6.标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。. 24.能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。. 41; 高频电刀（带双极电凝）; 1. 适用范围：适用于五官科、口腔溃疡等体表、浅表自然腔道局部病变组织的凝固、汽化用。. 2.最大输出电压：≥400V；. 3.最大峰值系数：≥1.7；. 42; 十八导心电图机（住院部）; 1.标准12导联心电信号同步采集，支持9导联采集模式；. 2. 具有12导联同步自动分析及计算18导联心电图分析功能；. 3. 采样率：≥64000Hz；. 4. 独立起搏通道，起搏采样率≥80000Hz；. 5. 频率响应：至少包含0.01Hz-500Hz；. 43; 超声骨刀; 1. 电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz；. 2. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量；. 3. 脚踏防水等级：IPX8；. 4. 可反复高温高压灭菌的供水泵管；. 5. 一键增强，瞬时提高当前功率25%；. 6. 双模式输出选择，自由调整切割效果；. 7. 具备专门冲水模式，可精准定量输出水量；. 8.一键控制手柄灯光开关；. 9. 手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。. 44; 光固化机; 1. LED灯：进口灯芯，三蓝一紫，宽谱固化；. 2. ≥10W大功率蓝光LED灯；. 3.三种工作模式：标准模式，高光强模式，超强模式；. 45; 头戴式放大镜; 1.伽利略式光学设计，复消色差，大视场，长景深，高分辨率；. 2.采用德国肖特光学镜片，非球面物镜设计，全视场成像清晰，无变形扭曲；. 3.镜片采用光学多层镀膜工艺，防雾防霉，光学透过率99.5%；. 46; 技工打磨机; 可调节0-35000转任意转速. 47; 藻酸盐印模材料调拌机; 1.功率:≤400w. 2、重量：≤18G. 48; 平均值颌架; 前伸髁导运动方式 :弧线运动. 鲍威尔三角:等边三角形. 切导盘度数值：15°/35°. 49; 全自动比色仪; 1.将测量光谱分布并将之转化为颜色数值(三色值 )或国际认证的颜色表达方式。. 2.包含≥29 个牙齿颜色样本色。. 50; 修复咬合分析仪; 1. USB电源供电，有源医疗器械，注册证产品内容与产品彩页信息一致。. 2. 传输协议：通过USB2.0协议，使用USB2.0标准Type-A型公插头，将薄膜传感器采集的患者咬合数据传输给计算机。. 3. 要求能利用触觉压力传感器技术检测咬合关系和周期。在咬合发生的某一时间点能够将病人咬合过程可视化，包括咬颌发生的动态过程和力量分布状况，并将整个过程精确记录为一个咬合数据；. 4. 咬合数据能通过可视化软件转换为二维和三维的力分布显示，在计算机上以柱状图形式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读；. 5. 手柄功能按键要求不超过3个，可单手操作，功能不少于控制设备记录数据、停止记录数据、播放记录数据，并有对应的指示灯；. 15. 具有DTR功能模块，分析不同咬合阶段的咬合时间、分离时间、异常咬合力分析，为TMD治疗提供依据；. 51; 冷光美白仪; 1、可治疗烟渍牙、黑牙、氟斑牙、四环素牙、老年或遗传性黄牙等. 52; 牙科综合治疗台（低端）; 1.牙椅注册使用期限≥15年. 2.具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。. 3.具备开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、锁屏键、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。。. 4.具备液晶屏幕触控及物理按键面板双重控制。. 5.可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。. 6.平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。. 7.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂、口腔灯开关、吹屑气功能。. 8.配置医生椅，至少有6个方位可调节；. 53; 喷砂机; 1.电源电压≤220V-240V；. 2.电源频率≤50/60 Hz；. 54; 全可调颌架; 1、髁球中心距离：11cm. 2、横向可变侧移：0-1.5mm（两侧）. 3、前伸调整范围：0-6mm. 4、后退调整范围：0-2mm. 5、前伸髁导斜度范围：-20 °-60 °. 55; 口内扫描仪; 1.具有结构光的非接触式扫描仪。支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。. 2.扫描景深：≥22 mm. 3.扫描精度(std.)：<0.01mm. 4.扫描帧率：≥20帧/秒. 5.扫描头配置/外径:标准头：总长119mm，前端≤20mm*17mm；迷你头：总长119mm，前端≤16mm*12mm。扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次。. 56; 计算机控制麻醉仪（无痛口腔推麻仪）; 1. 四种速度：三种速度可以巡航自动给药；. 2. 二次排空模式：语音提示；. 3. 训练模式：语音提示；. 4. 动态压力传感：指示灯显示；. 5.功率：31VA±1.5VA；. 6.具有自动排气功能；. 7.具有自动回吸功能，且可以根据临床需要开启或关闭此功能；. 8.采用≥3种给药模式和速度：慢注药速度≤0.25ml/min；中注药速度<0. 68ml/min; 快注药速度≤ 1. 789ml/min；. 9.缓速时可开启自动巡航功能，可实现自动给药；. 10.采用脚踏控制给药功能，方便医师操作。. 57; 超声综合治疗机; 1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体. 2.双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水；. 3.水瓶供水提示灯设计.. 4.水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果；. 5.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况；. 6.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置；. 7.蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式；. 58; 种植体动度测量仪; 1.检测用探针可进行高温高压消毒，有限次数可重复使用。. 2.无绳设计，笔式小巧，双显示屏，可多角度查看.. 3.仪器安全等级：EN 60601-1 ME II类；EMC：EN 60601-1-2，B类；. 4.ISQ精度：理想情况下，每个测量的频率应根据表1转换为ISQ值，精度为±1 ISQ单位；. 5.ISQ值的范围为3-99；. 59; 牙科综合治疗台（带高清摄像系统）; 1.照明和摄像系统与牙椅采用一体式结构设计，挂臂与牙医、护士均无交叉，互不干涉;集成设计，占地少，比移动底座省了50%的空间，无需占用助手操作空间;采用落地式设计。. 2.无影手术灯：可多方位旋转的LED手术灯，灯盘直径≥45cm，手术灯灯珠≥36颗，最大光照强度≥120000Lux，八档亮度调节；灯光照明深度≥1200mm；可产生直径≥25cm的圆形光斑；配置液晶触摸面板，可以控制灯的开关、亮度和光斑大小；手术灯手柄可拆卸进行高温高压消毒；. 3.手术灯内置1080P高清影像系统，镜头方向与光源同轴，支持10 倍光学变焦、自动对焦、微距摄像功能，配置1080P显示屏无延时同步影像，系统自带影像储存空间；. 4.牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；. 5.符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；配置腰枕颈枕，与治疗椅同款皮垫材质，优质记忆棉填充；. 6.配置座椅左右扶手，右扶手可上下翻转135°，方便病患上下牙科椅；. 60; 种植机; 1.有简易模式（≥5个程序）和标准模式（≥8个程序）两种选择，方便医生操作使用；. 2.植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩；. 3.植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准；. 4.每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性；. 61; 注射泵; 1.≥3.0 英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；. 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器；. 3.速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h；. 4.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h；. 5.注射精度≤±1.8%；. 6.速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调；. 7.≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式；. 62; 口腔专用数码相机; 1.有效像素：2420w；. 2.对焦识别物体：人、鸟、猫、狗、马、飞机、火车、摩托车、赛车；. 3.自动对焦亮度范围：-6.5 至+21EV；. 4.防抖等级 ：协同镜头最高8档；. 5.电子快门连拍：40 张/秒；. 6.机械快门连拍：12 张/秒；. 7.快门速度范围：1/16000-30s；. 63; 制氧机; 1.便携医用制氧机≥5L，双人吸氧。制氧机工作原理：1、以220V±10%电源为动力源，空气为原料，采用优质分子筛，在常温下通过变压吸附分离法，制取符合医用标准的高纯度氧气；. 2.输出压力：20kPa～50kPa；. 3.压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa；. 4.噪声：≤60dB(A)；. 64; CGF离心机; 1.转速范围：≥300～4000 rpm，步长≤10 rpm，转速精度：≤±10 rpm；. 2.相对离心力范围：≥1~2000×g，步长≤10×g；. 3.最大容量（ml）：≥15ml ×8 计时范围：≥10 秒~ 99 分钟，连续 自定义程序存储：≥9 组；. 4.固定按键；. 5.恒温功能，温度维持在25℃以上；. 6.噪音：≤60 分贝；. 7.分离方法固化在固定参数中，真正意义的口腔专用离心机；. 65; 靶控泵; 1.注射泵通过NMPA三类注册证；. 2.注射精度≤±1.8%；. 3.速度范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h；. 4.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml；. 5.快进流速范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h；. 6.体重设置范围：0.1-500kg；. 7.适用注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；. 8.≥11种注射模式：TCI模式、TIVA模式、速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式；. 9.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型；. 66; 便携超声彩色多普勒; 1.于腹部、妇产、成人及小儿心脏、泌尿、小儿、血管、浅表小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作。. 2.全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统。. 3.监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏；. 4.≥12寸触摸屏；. 5.内置探头接口:1个；. 6.整机重量≤4.3KG；. 7.支持用户自定义按键数量≥4个；. 8.提供续航电池，工作时间≥1.5小时。. 9.探头规格. 10.频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频；. 11.凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度；. 67; 除颤仪; 1.配备1块电池，最大可支持360J除颤≥210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量；. 2.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警；. 3.同步除颤和手动除颤中，能量≥25档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J；. 4.具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析；. 68; 高频电刀; 1.仪器类型：I类CF型防除颤普通设备；. 2.电切工作模式:单极纯切 : 0～300W（≤500Ω非电抗性负载）； 单极混切1: 0～250W（≤500Ω非电抗性负载）；单极混切2: 0～200W（≤500Ω非电抗性负载）；单极混切3: 0～120W（≤500Ω非电抗性负载）；. 69; 可视喉镜（成人）; 1.采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄、一次性电子支气管内窥镜；. 2.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480；. 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作；. 4.可外接显示器，具备USB接口；. 5.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放；. 6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法；. 70; 可视喉镜（儿童）; 1.采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄、一次性电子支气管内窥镜. 2.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480；. 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作；. 4.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换手柄；. 5.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力；. 71; 可视软性喉镜; 1.可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄、一次性电子支气管内窥镜等不同手柄. 2.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480；. 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作；. 4.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放；. 5.可通过USB实现数据导出，方便科研、教学；. 6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法；. 7.主机有且只有两个功能按键具备一键拍照、录像功能；. 72; 困难气道车; 1.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10.10lp/mm；. 2.硬管直径≤4.1mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管；. 3.硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理；. 4.硬管具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤；. 5.软管手柄 采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°（DFOV 120°），空间分辨率≥10.101p/mm；. 6.窥视叶片手柄采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10.08lp/mm，细节清晰呈现；. 7.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换手柄；. 8.图像处理工作站采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，一次性电子支气管内窥镜等无需转接；. 9.采用不小于13英寸的高清触摸显示屏幕；. 73; 麻醉机; 1.主机部分≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用非内嵌式设计，屏幕旋转角度≥360°；. 2.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；. 3.全电子流量计，氧浓度设置范围21%～100%,氧笑空25%～100%；. 4麻醉呼吸机采用气动电控呼吸机；. 5.麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿；. 6.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；. 7.吸气压力设置范围：5～90 cmH2O；. 8.高压水平设置范围：5-90cmH2O。. 9.回路泄漏量≤49.5ml/min；. 74; 手术床; 1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成；. 2.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等；. 3.脚踏控制器防水等级≥IPX8。. 75; 手术动力系统; 1.主机 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%；. 2.脚踏开关线缆长大于3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；. 3.开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达≥150W，输出扭矩≥2.86N·cm；. 4.最高转速可达≥40000r/min；. 76; 手术对接车; 1.车面、护栏均采用abs工程塑料，采用进口abs原料，无毒、无味、环保，表面颜色纯正，表面光泽性好，无杂点。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性优良，可在 -40℃到85℃的温度范围内长期使用；. 2.两侧abs护栏可轻松放下，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音；. 3.背部起降气动设计，在70度范围内，可随意定位并很安全；. 4.对接轨道采用高强度铝合金型材，在车面运动过程中更平衡，可靠；. 77; 手术室吊塔; 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样；. 2.产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准；. 3.吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2；. 4.吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上。. 5.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°. 6.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%；. 7.箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）；. 8.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤；. 9.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度；. 78; 手术无影灯; 1.采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥15个；. 2.灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测；. 3.基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；. 4.母灯采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察；. 5.母灯具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换；. 6.采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要；. 7.母灯具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变；. 8.母灯、子灯显色指数R9实测值≥95。. 79; 显微镜（显微手术专用）; 1.工作距离，可变焦距大物镜的工作距离变化范围为≥F=200mm-450mm，带物镜防溅保护罩。左右手柄前端集成双调焦旋钮，方便变焦操作。. 2.可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。. 3.全内置4K影像摄录系统：采用1/1.2"CMOS 摄像头，分辨率≥3840x2160;影像系统集成于显微镜主镜中；快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于U盘；. 4.变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位；. 5.一体式手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能。. 6.主镜系统（镜身及照明系统：无极变倍，转鼓0.4x~2.4x，配防溅罩；360°旋转手柄，双通道LED冷光源照明系统，集成橙色和绿色滤光片及4档光斑照明调节）；. 7.配置有荧光和消光功能模块；. 80; 医用升温毯; 1.显示屏：≥4.3英寸触摸显示屏；. 2.升温毯温度设置范围：32℃～43℃无极可调，步进为1℃；. 3.支持室温、32℃、38℃、43℃四档温度快速切换；. 4.温度测量偏差：≤±1.0℃；. 5.温度测量范围：0.1～49.9℃；. 6.温度实时动态显示分辨率为0.1℃；. 7.加温时间：从温度档位设定（23±2）℃开始至达到37℃的时间≤3min；. 81; 冰箱; 1、有效容积≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节；. 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；. 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；. 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；. 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；. 82; 显微镜; 1、目镜：≥WF10X视场数(FN)：18；. 2、30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节≥50mm-75mm；. 3、消色差物镜 4×/0.10，工作距离≥37.5mm；. 4、消色差物镜 10×/0.25，工作距离≥6.55mm；. 5、消色差物镜 40×/0.65，工作距离≥0.669mm；. 83; 生化分析仪; 1.检测速度：单模块生化比色分析恒速1000 测试/小时；. 2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能；. 3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；. 4.试剂位: ≥200个， 不含拓展位置；. 5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；. 6.样本位：≥180个，不含拓展位置；. 84; 血细胞计数仪; 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。. 2.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。. 3.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。. 4.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。. 5.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。. 6.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。. 7. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。. 85; 血凝仪; 1.测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测. 2.测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、ATⅢ等. 3.最大速度：检测速度PT≥400T/h。综合速度：四项≥175T/h，五项≥150T/h，六项≥150T/h. 4.检测通道：8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目. 5.样本位：样本位≥65个，采用自动进样器连续加载进样。. 6.样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。. 7.样本量预检：自定义样本量范围，对样本量进行自动检查. 8.样本质量核查：对每个样本进行HIL质量核查；凝块检测。. 86; 尿液分析仪; 1、测试原理：多波长反射光比色法. 2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统. 3、检测波长数量：≥5个波长. 4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试. 5、测试速度：≥300个样本/小时. 6、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏. 7、比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值. 8、色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响. 9、温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正. 87; 化学发光全自动免疫分析系统; 1、 检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术。. 2、 测试项目：≥150项。. 3、自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗C1q IgG、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎，相关测试项目。. 4、感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。. 5、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。. 6、仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。. 7、最小检测模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。. 8、搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机检测。. 9、最快检测速度：≥500测试/小时。. 10、急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。. 11、反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。. 12、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本优先处理。. 13、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。. 88; 酶标仪; 1、编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；. 2、具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；. 3、具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用； 10.可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；. 4、可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；. 5、单板多项测试功能，同一板可进行多达12种不同检验项目的测试；. 6、测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；. 7、按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果； 15.具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；. 8、编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；. 89; 离心机; 1、最高转速：≥5300r/min. 2、最大相对离心力：≥5010×g. 3、最大容量：≥4×250ml. 90; 血型分析仪; 1、样本位：≥48个. 2、血型卡位：≥120卡. 3、试剂位：≥14个,自动摇匀. 4、载体类型：≥8孔微柱凝胶卡. 5、检测速度：≥300测试/小时. 91; 口内X射线机（DR）; 1.整体要求. 2.高频直流恒压控制技术，≤0.4mm焦点的X射线管，60KV、65KV或者70KV电压值可选，预设≥8种程序，可根据不同牙齿类型快速选择，提供便的操作和高质量的成像。. 92; 牙科影像版扫描仪（牙片宝）; 1.退片方式：含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。影像即刻擦除，用于下次使用。2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。. 2.含双重保护,一重保护壳可有效减少压痕或咬痕,手指接触等影响,二重保护袋可有效防止交叉感染，防水密封。. 3.数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统. 4.软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人. 93; 四合一口腔CBCT; 1、用于医院口腔科X射线拍摄及诊断，要求满足口腔科小牙片、全景、头颅侧位和CBCT拍摄的多功能需求。. 2、探测器类型：碘化铯平板探测器. 3、成像视野大小：水平视野≥17cm，垂直视野≥13cm。. 4、探测器有效视野尺寸：≥14cm×19cm. 5、图像像素：≤98μm. 6、CBCT最小体素：≤50μm，可提供不少于5种分辨率成像。. 7、管电压：最小≤60kV， 最大≥100kV,. 管电流：最小≤2mA， 最大≥ 12mA. 8、牙片机为非手持式，须可提供移动式立柱和壁挂式两种安装选择，与CBCT设备为一整体设计。. 9、定位方式：站立和坐式两者可选，可使用CT一体式座椅坐式拍摄. 94; 超声彩色多普勒; 1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机；. 2、多倍波束合成；. 3、二维灰阶模式；. 4、组织谐波成像模式；. 5、斑点抑制成像；. 6、空间复合成像，支持≥7条偏转线；. 7、频率复合成像；. 8、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；. 9、高分辨率血流技术；. 10、微小血流技术；. 11、立体血流技术；. 12、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；. 13、组织多普勒成像（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式）；. 95; 胶片打印机; 1、技术参数：. 2、触摸显示界面：≥27寸触摸曲面电容屏，屏幕机身一体，非外接屏. 3、 报告打印机最大打印分辨率：≥600dpi×600dpi. 4、 纸质报告打印速度：每分钟≥ 27 页 (A4)，首页<8.5秒. 5、 胶片打印机最大打印分辨率：≥508dpi. 6、 成像灰阶：≥14bits. 7、 片盒容量：供片盒≥2个，可容纳至少100*2张胶片. 96; 十八导心电图机（种植）; 1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控。. 2、高清分辨率，显示像素不小于1920×1200。. 3、外部接口：USB接口×2，18导接口×1，Type-C接口×1，有线网络接口×1。. 4、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。. 5、频率响应：0.01z~500Hz。. 6、定标电压：1mV±2%。. 7、耐极化电压：≥±960mV（±5%）。. 8、内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。. 97; 医用X射线摄影系统（DR）; 1.平板探测器：非晶硅碘化铯无线平板探测器一块. 2.像素矩阵：≥3070*3070. 3.A/D 转换：≥16bit. 4.最大空间分辨率：≥3.8lp/mm. 5.像素矩阵：≥3070*3070. 6.最大空间分辨率：≥3.8lp/mm. 7.高压发生器 最大输出电流：≥650mA. 8.高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数. 9.球管焦点尺寸：≤0.6/1.2mm。. 10.球管最大功率：≥50kW. 11.阳极热容量：≥300KHU. 12.管套热容量：≥1300KHU. 13.最大管电压：≥150KV. 14.最大管电流：≥650mA. 98; 牙科电动抽吸系统; 1、结构形式：整机由1套负压真空电机机组、数字控制显示屏、控制箱、水气分离罐、自动消毒系统、废气细菌过滤器等核心部件组成；. 2、整机总功率≤20KW；. 3、产品使用年限：≥10年；. 4、负压真空电机工作形式为气环方式，机组包含电机数量≥6个；. 5、整机总负压抽吸流量：压力-160mbar时，≥18000L/min；. 6、负压电机自动均衡启动，如果一个负压电机发生故障，自动转换到另一个起作用的电机上继续工作；. 7、带压力传感器和机械式旁路辅助气阀，可自动调节负压值至适宜压力值；. 8、机械式旁路辅助气阀可以带来新风，对电机内部进行冷却降温；. 99; 牙科空气压缩机; 1、额定电压：三相五线制 380V（单项220V-冷干机）±10%，频率：50Hz. 2、电源消耗：≤33 KW. 3、最高压力0.8Mpa. 4、最大产气量：3.6m³/min. 5、碳钢喷塑外罩，表面整洁经久耐用，采用复合降噪措施，可有效降低整机噪音，噪音值在70dB以内；. 6、先进的柜内风流设计，有效控制涡旋主机工作温度；. 7、涡旋式无油空压机. 8、采用先进技术设计的全无油涡旋式空气压缩机，具有极高的能效比，单机头最高产气600NL/min；. 9、主机内含≥6台涡旋式无油空压机机头；多机头互为备用，单机头故障时依然可保证整机不间断供气。. 100; 空气消毒机; 1、额定风量：≥1200方米/每小时. 2、体积、适用体积≥100立方米. 3、消毒效果要求：开机消毒有效时间 ：在试验舱≥20个立方中，60分钟对白色葡萄球菌的杀菌99.9％；在试验仓100立方， 消毒有效时间 ：60分钟对空气的自然菌的消毒率≥90.00％. 4、机器使用年限≥10年. 5、消毒方式：采用等离子体等离子密度1.9×1015个m-3. 6、对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率≥99.9%. 7、参加市场调研会时须提供全国消毒产品网上备案信息服务平台截图. 8、具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC气体等功能；有效去除PM2.5. 101; 超声治疗仪; 1.波长：同时具备1064nm和755nm双波长，且具备NMPA认证；. 2.最长脉宽：(1064nm)≥200ms、(755nm)≥200ms；. 3.最短脉宽：(1064nm)≤0.1ms、(755nm))≤0.5ms；. 102; 电子注射器; 1.注射准确性≤±5%；. 2.推进档位：5档(高速、快速、中速、慢速、低速)1.5s-3.5s可调；. 3.注射模式：3种(自动连续、脚踏单次、脚踏连续模式). 4.通用注射器规格：3种，可通用1mL、2mL(2.5mL)、5mL规格注射器；. 5.配置剂量：0.8mL-5mL【0.8/1、1/2、2/2、1/2.5、2/2.5、2.5/2.5、3/5、 4/5、5/5(mL)】9个设定可调；. 6.注射间隔时间：设有0.5s-3s(0.5s、1.0s、1.5s、2.0s、2.5s、3.0s),共6种时间可供选择；. 7.负压档位：设有(0-10)11档负压可调；. 8.负压强度：0 — - 75kPa(±20%)；. 9.注射次数：18种次数设定可供选择，10-180可调；. 10.单次注射剂量范围：0.0044~0.5000mL, 根据配置剂量、注射次数壳自动 计算出单次注射剂量；. 103; 二氧化碳激光治疗机; 1.激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器. 2.激光波长：10600nm±10nm. 3.最小脉冲宽度：≤30us. 4.输出功率及能量：最小输出功率≤0.1W，最大输出功率≥30W可调. 5.输出模式：≥4种，至少包括重复脉冲、连续输出、单脉冲、调制脉冲. 6.单脉冲重复次数：≥4次可调. 7.手具焦距：F=100mm，F=50mm，手具规格≥4种. 8.具有线形光斑磨削模式，磨削宽度可调。. 9.最高脉冲重复频率：≥3000Hz. 104; 光谱治疗仪; 1.光源：LED. 2.正常环境下使用寿命：≥50000小时. 3.光源类型：设备须同时具有红蓝黄光模块. 4.辐照面积：≥500mm×300mm. 5.点阵光源最大有效辐照度：红光：≥110 mW /cm2,蓝光：≥170 mW /cm2，黄光：≥25 mW /cm2. 6.点阵光源：≥5页光源模块，每页可自由选择开关. 7.屏幕：≥8寸液晶触摸屏. 8.具有2种光源同时照射模式. 105; 皮肤检测仪; 1.拍摄时间：≤8秒. 2.系统分辨率：≥3600万. 3.光谱数量：≥11光谱. 4.拍摄光源：至少包含白光LED光源、交叉偏振、平行偏振、UVA光源、近红外光源. 5.拍摄模式：具备全自动拍摄，无需转头. 6.存储模式：本地或服务器存储. 7.对比分析模式：至少包含分屏对比、镜像对比、三屏幕对比、历史对比. 8.预测模式：衰老预测、面部问题预测. 9.面部方案：可自定义推荐治疗方案. 106; 皮秒激光治疗仪; 1.激光波长：同时具备1064nm和532nm激光波长，并取得NMPA认证. 2.最小光斑直径：≤1.5mm. 3.平行光光斑直径：≥2种，至少包含8mm平行光. 4.最大能量密度：≥15J/cm². 5.脉冲宽度：290ps-375ps. 6.峰值功率：1.4GW-1.5GW. 7.单脉冲最大输出能量：≥500mJ，单脉冲最小能量：≤20mJ. 107; 强脉冲光治疗仪; 1、光源：氙灯. 2、皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体. 3、滤光片:≥ 8种：至少包括515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，痤疮治疗滤光片、血管治疗滤光片. 4、能量密度：5～40J/cm²之间，可调. 5、终端输出能量：≥210J. 6、脉冲输出方式：≥4种，至少包括单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式. 7、出光定时功能：≥30s. 8、治疗头曝光次数：≥50万. 9、脉冲重复频率：≥5种. 10、光斑尺寸：至少包括≧35mm×15mm，≦15mm×8mm、≦15mm×15mm、≦φ10mm. |
| 商务参数需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 1.1★各参与参加市场调研会的单位应在参加市场调研会文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供免费保修期3年及以上，并提供终身维修服务。保修期内免费更换零配件及免工时费。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完成需出具原厂维修报告。. 1.2由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。维修期间由参与参加市场调研会的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。每两个月对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。LIS /HIS接入技术配合。消耗品和零配件须按医院的要求和时限供应，特殊情况下需提供备用机. 2; 关于免费保修期; 1.3参与参加市场调研会的单位负责货物的终身维修，保证10年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者，参与参加市场调研会的单位须免费更换整机保证使用需求。. 2.提供5年及以上软件免费升级及维保服务，并免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。. 3; 其他; 3.1在保修期内, 参与参加市场调研会的单位应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔 2 延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔3延长保修期；c.年开机率低于85%，参与参加市场调研会的单位必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）. 3.2保修期到期前一个月内参与参加市场调研会的单位需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的参加市场调研会; 1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，特殊情况下需提供备用机。. 1.2由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与参加市场调研会的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。. 1.4完成维修的货物经院方验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，院方支付维修费用。. 1.5参与参加市场调研会的单位及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1交货地点：采购方指定地点. 1.2参与参加市场调研会的单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。. ★1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 2.1提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2.2参与参加市场调研会的单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。. 2.3院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与参加市场调研会文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与参加市场调研会的单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与参加市场调研会的单位承担。. 2.4参与参加市场调研会的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与参加市场调研会的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 2.5由参与参加市场调研会的单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1.参与参加市场调研会的单位不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。. 3.2.参与参加市场调研会的单位逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。. 3.3参与参加市场调研会的单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与参加市场调研会的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。. 4; ★关于付款; 4.1合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明、支付凭证（需要提供时）等，货款由甲方审核后向乙方支付合同总金额。. 5; 培训; 5.1参与参加市场调研会的单位应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 6; 知识产权; 6.1参与参加市场调研会的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与参加市场调研会的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与参加市场调研会的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。. 6.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 7; 其他; 参与参加市场调研会的单位按其参加市场调研会文件中的承诺，进行其他售后服务，提供承诺函，格式自拟；. 8; 合同响应; ★8.1 参与参加市场调研会的单位应承诺，若中标将按院方合同条款及格式签订合同（提供承诺函，格式自拟）。. |
| 评分标准 | 无 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |