2026年医疗设备（第二轮）市场调研需求

（项目编号：YLSB-2026-20260107）

| 项目 名称 | 2026年医疗设备项目（第二轮） | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确定 | 采购方式 | 公开 |
| 项目 背景 | 无 |  |  |
| 参与参加市场调研会的单位资质要求 | 1）参与参加市场调研会的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与参加市场调研会的企业公章）。 2）本项目接受联合体参与参加市场调研会，由于本项目涉及设备较多，允许参与市场调研的企业自行打包报价。标注“国产”的仅接受使用国产产品参与参加市场调研会，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与参加市场调研会(由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 3）参与参加市场调研会的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目参加市场调研会的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与参加市场调研会的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目参加市场调研会的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 6）参与参加市场调研会的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目参加市场调研会活动 |  |  |
| 货物 清单 | 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 高压气枪; 2; 套. 2; 高压水枪; 2; 套. 3; 电动吸痰器; 1; 套. 4; 制氧机; 1; 套. 5; 尿液分析仪; 1; 套. 6; 化学发光全自动免疫分析系统; 1; 套. 7; 酶标仪; 1; 套. 8; 离心机; 1; 套. 9; 胶片打印机; 1; 套. 10; 胶托抛光打磨一体机; 1; 套. 11; 抛光打磨机; 1; 套. 12; 石膏水磨机; 2; 套. 13; 中央吸尘器; 2; 套. 14; 技工操作台; 2; 套. 15; 手术动力系统; 2; 套. （注：以上参加市场调研会文件产品参加市场调研会，需列明主机、配件（如有）、耗材（如有）等各分项，列明设备原产地和品牌型号） |
| 技术参数需求 | 序号; 货物名称; 具体技术要求 （注：参数为设备和系统基本要求，均不可虚假响应和不可降低性能参数响应。调研方保留参数和功能测试的权利，带▲为重点参数，带星号为必须满足项。）. 1; 高压气枪; 1.枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈。. 2; 高压水枪; 1.枪体采用SUS304不锈钢。. 3; 电动吸痰器; 1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养. 2.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃材质) ；. 3.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；. 7.快门速度范围：1/16000-30s；. 4; 制氧机; 1.便携医用制氧机≥5L，双人吸氧。制氧机工作原理：1、以220V±10%电源为动力源，空气为原料，采用优质分子筛，在常温下通过变压吸附分离法，制取符合医用标准的高纯度氧气；. 2.输出压力：20kPa～50kPa；. 3.压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa；. 4.噪声：≤60dB(A)；. 5; 尿液分析仪; 1、测试原理：多波长反射光比色法. 2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统. 3、检测波长数量：≥5个波长. 4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试. 5、测试速度：≥300个样本/小时. 6、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏. 7、比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值. 8、色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响. 9、温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正. 6; 化学发光全自动免疫分析系统; 1、 检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术。. 2、 测试项目：≥150项。. 3、自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗C1q IgG、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎，相关测试项目。. 4、感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。. 5、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。. 6、仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。. 7、最小检测模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。. 8、搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机检测。. 9、最快检测速度：≥500测试/小时。. 10、急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。. 11、反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。. 12、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本优先处理。. 13、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。. 7; 酶标仪; 1、编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；. 2、具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；. 3、具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用； 10.可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；. 4、可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；. 5、单板多项测试功能，同一板可进行多达12种不同检验项目的测试；. 6、测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；. 7、按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果； 15.具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；. 8、编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；. 8; 离心机; 1、最高转速：≥5300r/min. 2、最大相对离心力：≥5010×g. 3、最大容量：≥4×250ml. 9; 胶片打印机; 1、技术参数：. 2、触摸显示界面：≥27寸触摸曲面电容屏，屏幕机身一体，非外接屏. 3、 报告打印机最大打印分辨率：≥600dpi×600dpi. 4、 纸质报告打印速度：每分钟≥ 27 页 (A4)，首页<8.5秒. 5、 胶片打印机最大打印分辨率：≥508dpi. 6、 成像灰阶：≥14bits. 7、 片盒容量：供片盒≥2个，可容纳至少100*2张胶片. 10; 胶托抛光打磨一体机; 1.抛光打磨一体机：1台. 2.抛光轮/头：5个. 3.吸尘设备：1套. 11; 抛光打磨机; 1.主机：1台. 2.可调转速电极：1套. 3.防尘罩：1个. 4.多功能砂轮：2个. 5.冷却系统：1套. 6.清洁刷：1套. 12; 石膏水磨机; 1.石膏水磨机主机：1台. 2.打磨附件 (砂轮轴/夹头)：1套. 3.粗砂轮 (60-80目)：1套. 4.中砂轮 (100-120目) ：1套. 5.细砂轮 (150-180目) ：1套. 6.树脂/橡胶磨轮：1套. 7.模型夹具/模型夹持器：1套. 8.吸尘/除尘系统 (HEPA过滤器或中央接口)：1套. 9.备用砂轮 (各粒度)、备用毛刷/布轮 、抛光膏/蜡 、清洁刷：若干. 13; 中央吸尘器; 1.中央吸尘主机：1套 2.过滤系统：1套 3.管道网络：1套 4.椅旁吸尘器2台 5.技工室吸尘头：1套 6.过滤耗材：1套 7.活性炭滤芯：1套 8.吸尘软管与延长管长度≥3米 9.ATP荧光检测仪：1台. 14; 技工操作台; 1.口腔技工台：1套 2.可调吸尘系统：1套 3.气枪：1套 4.LED灯：1套 5.可插拔式托板扶手：1套. 15; 手术动力系统; 1.主机：1套 2.马达连线：1跟 3.直钻（50000转/分）：6把 4.摆动锯（15000转/分）：6把 5.三维往复锯（20000）：6把 6.磨头5mm：2个 7.摆动锯片：6片 8.三维往复锯片：6片. |
| 商务参数需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 1.1★各参与参加市场调研会的单位应在参加市场调研会文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供免费保修期3年及以上，并提供终身维修服务。保修期内免费更换零配件及免工时费。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完成需出具原厂维修报告。. 1.2由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。维修期间由参与参加市场调研会的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。每两个月对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。LIS /HIS接入技术配合。消耗品和零配件须按医院的要求和时限供应，特殊情况下需提供备用机. 2; 关于免费保修期; 1.3参与参加市场调研会的单位负责货物的终身维修，保证10年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者，参与参加市场调研会的单位须免费更换整机保证使用需求。. 2.提供5年及以上软件免费升级及维保服务，并免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。. 3; 其他; 3.1在保修期内, 参与参加市场调研会的单位应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔 2 延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔3延长保修期；c.年开机率低于85%，参与参加市场调研会的单位必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）. 3.2保修期到期前一个月内参与参加市场调研会的单位需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的参加市场调研会; 1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，特殊情况下需提供备用机。. 1.2由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与参加市场调研会的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。. 1.4完成维修的货物经院方验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，院方支付维修费用。. 1.5参与参加市场调研会的单位及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1交货地点：采购方指定地点. 1.2参与参加市场调研会的单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。. ★1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 2.1提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2.2参与参加市场调研会的单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。. 2.3院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与参加市场调研会文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与参加市场调研会的单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与参加市场调研会的单位承担。. 2.4参与参加市场调研会的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与参加市场调研会的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 2.5由参与参加市场调研会的单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1.参与参加市场调研会的单位不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。. 3.2.参与参加市场调研会的单位逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。. 3.3参与参加市场调研会的单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与参加市场调研会的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。. 4; ★关于付款; 4.1合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明、支付凭证（需要提供时）等，货款由甲方审核后向乙方支付合同总金额。. 5; 培训; 5.1参与参加市场调研会的单位应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 6; 知识产权; 6.1参与参加市场调研会的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与参加市场调研会的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与参加市场调研会的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。. 6.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 7; 其他; 参与参加市场调研会的单位按其参加市场调研会文件中的承诺，进行其他售后服务，提供承诺函，格式自拟；. 8; 合同响应; ★8.1 参与参加市场调研会的单位应承诺，若中标将按院方合同条款及格式签订合同（提供承诺函，格式自拟）。. |
| 评分标准 | 无 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |