2026年医疗设备（第三轮）市场调研需求

（项目编号：YLSB-2026-20260226）

| 项目 名称 | 2026年医疗设备项目（第三轮） | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确定 | 采购方式 | 公开 |
| 项目 背景 | 无 |  |  |
| 参与参加市场调研会的单位资质要求 | 1）参与参加市场调研会的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与参加市场调研会的企业公章）。 2）本项目接受联合体参与参加市场调研会，由于本项目涉及设备较多，允许参与市场调研的企业自行打包报价。标注“国产”的仅接受使用国产产品参与参加市场调研会，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与参加市场调研会(由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 3）参与参加市场调研会的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目参加市场调研会的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与参加市场调研会的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目参加市场调研会的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与参加市场调研会的企业在《政府采购参加市场调研会及履约承诺函》中做出声明）。 6）参与参加市场调研会的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目参加市场调研会活动 |  |  |
| 货物 清单 | 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 手术转运床; 2; 套. 2; ATP荧光检测仪; 1; 套. 3; 绝缘检测仪; 1; 套. 4; 全自动内镜清洗机; 1; 套. 5; 根管长度测量仪; 10; 套. （注：以上参加市场调研会文件产品参加市场调研会，需列明主机、配件（如有）、耗材（如有）等各分项，列明设备原产地和品牌型号） |
| 技术参数需求 | 序号; 货物名称; 具体技术要求 （注：参数为设备和系统基本要求，均不可虚假响应和不可降低性能参数响应。调研方保留参数和功能测试的权利，带▲为重点参数，带星号为必须满足项。）. 1; 手术转运床; 1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点；. 2、四角设计有把手，方便护理急救人员操作；. 3、床身由冷轧钢管制成（钢管规格≥30*50，厚1.2mm），先进机器人焊接工艺.，高精度焊接工艺保证焊接质量，床体坚固，可承载≥250kg；. 4、床身采用环保粉沫喷塑处理，起背采用进口优质气压系统，背部起升0-65°，操作简便，可单手操作；. 5、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命；. 6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能；. 7、平车底座为≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；. 8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径≥φ150mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧；. 9、增加第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷；. 10、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用；. 11、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；. 12、辅助装置：带有厚度≥3cm牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落；. 13、规格≥1930*760*500/800mm，升降行程≥300mm；. 2; ATP荧光检测仪; 1、用途：为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测；. 2、输出电压： 0～5000 V可调；. 3、输出电流：≤0.1 mA；. 4、工作时间：48 h；. 5、重量：≤0.75 Kg；. 6、外形尺寸：≤220×100×45（长×宽×高）mm；. 7、设备主要技术要求/标准性能：彩色2.8＂触控屏，触摸操作界面；. 8、可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要；. 9、具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间；. 10、具有高压放电时间连续：2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间；. 11、具有声、光、影三种方式同时报警提示；. 12、具有休眠功能；. 13、配件齐全，具有十个以上的附件；. 14、体积小，重量轻，方便携带；. 15、控制方式：触摸屏操作控制；. 16、该仪器有主机、检测用附件和铝制包装箱组成；. 3; 绝缘检测仪; 1、检测范围：0-3000RLU；. 2、检测精度：10-15-10-18 mol ATP；. 3、检测时间：≥10s；. 4、数据偏差：±3%以内；. 5、电池：锂电池，待机时间在≥360小时；. 6、仪器重量：≥280g；. 7、存储数据：≥8000条；. 8、具有检测保护模块：内置倾角传感器，遮光罩闭合检测器；. 9、具备专用手机小程序，可互联设备和打印机、具有云服务对数据进行实时保存；. 4; 全自动内镜清洗机; ▲1、产品规格及尺寸：采用双缸结构，一次可清洗1-2条内镜；由于设备安装场地限制，设备外形尺寸要求≤600mm(L)×760mm(W)×1050mm(H). 2.水过滤器：设置三级水过滤器，过滤精度分别为≤1.0μm、≤0.45μm和≤0.2μm，. ▲3、内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口直观显示内管腔增压泵灌流状态和压力确保内镜清洗消毒合格（提供产品技术白皮书佐证）；. ▲4.清洗效果设计：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，保证清洗效果，避免残留的清洗液与消毒液发生反应。（提供第三方检测中心的检测报告，报告内容包含：经过2次漂洗后，荧光增白剂未检出;甲醇未检出;甲醛未检出;砷:<0.001 mg/kg;重金属:<0.02mg/kg）. 5、全方位彻底清洗消毒功能：包含内镜内外表面、洗消槽及密封门全方位、彻底的清洗和消毒。. 6、终末漂洗效果：内镜经过终末漂洗后，彻底去除清洗液残留。. 7、消毒效果检测报告：设备可匹配不消毒剂，不限于戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸，并符合GB/T 38497-2020规范的要求。. 8、自身消毒功能：具备彻底的自身消毒功能，包含0.2μm除菌水过滤器在内的所有进水管路、消毒循环管路等进行彻底的自身消毒，可灭杀管路中的所有大肠杆菌、铜绿假单胞菌。. 9、排水装置：采用泵强制排水的方式；. 10、设备寿命及用电设计：设备总功率≤3kVA，使用寿命≥6年. ▲11、主要杀菌因子及强度设计：包含戊二醛消毒液，作用时间10min；邻苯二甲醛消毒液5min，作用时间5min；过氧乙酸消毒液：作用时间5min。. 12、过程数据打印：自动打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；. 13、中文触摸屏显示：采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示，并显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时å. 14、设备状态颜色识别：通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，灯带颜色不少于三种，方便操作人员观察。. 5; 根管长度测量仪; ▲1、≥3.5英寸彩色TFT触摸屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置；. 2.主题背景可调；. 3.屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电；. 4.多种参考点音效可选；. 5.具有根测演示功能；. 6.多频测量技术，正弦波测试原理，干扰更少，准确度更高；. 7.根测灵敏度可调，适合不同反应人群；. 8.唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染；. 9.根尖止点可调，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；. |
| 商务参数需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 1.1★各参与参加市场调研会的单位应在参加市场调研会文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供免费保修期3年及以上，并提供终身维修服务。保修期内免费更换零配件及免工时费。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完成需出具原厂维修报告。. 1.2由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。维修期间由参与参加市场调研会的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。每两个月对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。LIS /HIS接入技术配合。消耗品和零配件须按医院的要求和时限供应，特殊情况下需提供备用机. 2; 关于免费保修期; 1.3参与参加市场调研会的单位负责货物的终身维修，保证10年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者，参与参加市场调研会的单位须免费更换整机保证使用需求。. 2.提供5年及以上软件免费升级及维保服务，并免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。. 3; 其他; 3.1在保修期内, 参与参加市场调研会的单位应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔 2 延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔3延长保修期；c.年开机率低于85%，参与参加市场调研会的单位必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）. 3.2保修期到期前一个月内参与参加市场调研会的单位需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的参加市场调研会; 1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，特殊情况下需提供备用机。. 1.2由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与参加市场调研会的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。. 1.4完成维修的货物经院方验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，院方支付维修费用。. 1.5参与参加市场调研会的单位及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1交货地点：采购方指定地点. 1.2参与参加市场调研会的单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。. ★1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 2.1提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2.2参与参加市场调研会的单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。. 2.3院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与参加市场调研会文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与参加市场调研会的单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与参加市场调研会的单位承担。. 2.4参与参加市场调研会的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与参加市场调研会的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 2.5由参与参加市场调研会的单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1.参与参加市场调研会的单位不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。. 3.2.参与参加市场调研会的单位逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。. 3.3参与参加市场调研会的单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与参加市场调研会的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。. 4; ★关于付款; 4.1合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明、支付凭证（需要提供时）等，货款由甲方审核后向乙方支付合同总金额。. 5; 培训; 5.1参与参加市场调研会的单位应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 6; 知识产权; 6.1参与参加市场调研会的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与参加市场调研会的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与参加市场调研会的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。. 6.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 7; 其他; 参与参加市场调研会的单位按其参加市场调研会文件中的承诺，进行其他售后服务，提供承诺函，格式自拟；. 8; 合同响应; ★8.1 参与参加市场调研会的单位应承诺，若中标将按院方合同条款及格式签订合同（提供承诺函，格式自拟）。. |
| 评分标准 | 无 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |