南方医科大学深圳口腔医院（坪山）国际口腔医疗及

科教中心改造工程项目医疗设备部分

市场调研需求书

| 项目 名称 | 国际口腔医疗及科教中心改造工程项目医疗设备部分 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确认 | 采购方式 | 公开 |
| 参与参加市场调研的单位资质要求 | - 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；分支机构参与市场调研的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担，提供总公司及分支机构的营业执照扫描件，总公司或者分支机构只允许一家市场调研，不允许同时参与本项目市场调研）； 2.本项目接受联合体参与市场调研； 3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购市场调研及履约承诺函》中作出声明，内容格式自拟）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购市场调研及履约承诺函》中作出声明，内容格式自拟）； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购市场调研及履约承诺函》中作出声明，内容格式自拟）； 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购市场调研及履约承诺函》中作出声明，内容格式自拟）；; 7.为采购项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、造价、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购市场调研及履约承诺函》中作出声明，内容格式自拟）； 8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目市场调研授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同市场调研供应商的市场调研文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息） |  |  |
| 货物 清单 | 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 3; 口腔摄录系统; 1; 套. 4; 超声骨刀; 1; 套. 5; 根尖定位仪; 1; 套. 6; 镍钛根管马达; 1; 套. 7; 热牙胶充填系统; 1; 套. （注：以上市场调研文件产品市场调研，需列明主机、配件（如有）、耗材（如有）等各分项，列明设备原产地和品牌型号） |
| 货物配置清单 | 序号; 货物名称; 详细配置货物名称（单台）; 数量; 单位; 备注. 3; 口腔摄录系统; 12组白光LED口腔灯; 1; 套. 1080P摄像头摄录; 1; 套. 推车; 1; 套. 灯臂包含(平衡臂、弯臂、立柱); 1; 套. 4; 超声骨刀; 电源线; 1; 根. 挂钩; 1; 个. 脚踏开关; 1; 个. 手柄; 3; 个. 工作尖支架; 1; 个. 硅胶手柄支架; 2; 个. 消毒盒; 3; 个. 限力扳手; 3; 个. 工作尖; 25; 枚. 5; 根尖定位仪; 主机; 1; 台. 底座; 1; 个. 探针棒; 4; 根. 锉夹; 4; 个. 唇挂钩; 4; 个. 测量线; 1; 根. 电源适配器; 1; 个. 测试器; 1; 个. 6; 镍钛根管马达; 主机; 1; 台. 弯机头; 3; 个. 电源适配器; 1; 个. 底座; 1; 个. 7; 热牙胶充填系统; 热熔牙胶充填机主机; 1; 台. 热熔牙胶充填机携热头; 3; 个. 热熔牙胶充填机底座; 1; 个. 热熔牙胶充填机电源适配器; 1; 个. 热熔牙胶充填机使用说明书; 1; 份. 热熔牙胶充填机保修卡; 1; 份. 热熔牙胶充填机装箱清单; 1; 份. 牙胶充填仪主机; 1; 台. 牙胶充填仪工作尖银针; 3; 个. 牙胶充填仪工作扳手; 1; 个. 牙胶充填仪电源适配器; 1; 个. 牙胶充填仪底座; 1; 个. 牙胶充填仪使用说明书; 1; 份. 牙胶充填仪保修卡; 1; 份. 牙胶充填仪装箱清单; 1; 份. |
| 技术参数需求 | 序号; 货物名称; 具体技术要求 （注：参数为设备和系统基本要求，均不可虚假响应和不可降低性能参数相应。院方保留参数和功能测试的权利，带▲为重点参数，带星号为必须满足项。. 3; 口腔摄录系统; 一、国产. 二、参数要求及配件：. 1、照明参数：光源≥10组白光LE. 2、摄像参数：分辨率全高清≥1920×1080P. 三、保修年限≥五年. 4; 超声骨刀; 1、中文显示液晶屏，能够显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便；. 2、只切骨不伤软组织，手术精确以微米计；. 3、具有自动搜频系统，可以搜索最佳工作频率，性能稳定；. 4、采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高；. 5; 根尖定位仪; 一、国产. 二、参数要求及配件：. 1、≥3英寸彩色TFT触摸屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置；. 2、主题背景可调；. 3、屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电；. 三、保修年限≥五年. 6; 镍钛根管马达; 1、内置≥10个可供医生自行设置的程序；. 2、可设置有≥10个微调扭矩值；. 3、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小；. 三、保修年限≥五年. 7; 热牙胶充填系统; 一、国产. 二、参数要求及配件：. 1、无线笔式设计；. 2、配备≥3个型号的锥度的工作尖；. 3、工作尖可多方向操作. 4、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；. 三、保修年限≥五年. |
| 商务参数需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 1.1★各参与市场调研的单位应在市场调研文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供免费保修期 5 年，并提供终身维修服务。保修期内免费更换零配件及免工时费。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完成需出具原厂维修报告。. 1.2由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。维修期间由参与参加市场调研的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。每两个月对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。LIS /HIS接入技术配合。消耗品和零配件须按医院的要求和时限供应，特殊情况下需提供备用机. 2; 关于免费保修期; 1.3参与市场调研的单位负责货物的终身维修，保证10年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者，参与市场调研的单位须免费更换整机保证使用需求。. 2.提供5年及以上软件免费升级及维保服务，并免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。. 3; 其他; 3.1在保修期内, 参与市场调研的单位应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔 2 延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔3延长保修期；c.年开机率低于85%，参与参加市场调研的单位必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）. 3.2保修期到期前一个月内参与参加市场调研的单位需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的市场调研; 1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，特殊情况下需提供备用机。. 1.2由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与参加市场调研的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。. 1.4完成维修的货物经院方验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，院方支付维修费用。. 1.5参与市场调研的单位及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求院方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1交货地点：采购方指定地点. 1.2参与市场调研的单位应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至院方指定地点。. ★1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 2.1提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2.2参与市场调研的单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。. 2.3院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与参加市场调研文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与市场调研的单位应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由参与参加市场会的单位承担。. 2.4参与市场调研的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与市场调研的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 2.5由参与市场调研的单位代表和院方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1.参与市场调研的单位不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。. 3.2.参与市场调研的单位逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。. 3.3参与市场调研的单位所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，院方有权拒绝收货，参与参加市场调研的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。. 4; ★关于付款; 4.1合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明、支付凭证（需要提供时）等，货款由甲方审核后向乙方支付合同总金额。. 5; 培训; 5.1参与市场调研的单位应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 6; 知识产权; 6.1参与市场调研的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与参加市场调研的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与参加市场调研的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。. 6.2院方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 7; 其他; 参与市场调研的单位按其参加市场调研文件中的承诺，进行其他售后服务，提供承诺函，格式自拟；. 8; 合同响应; ★8.1 参与市场调研的单位应承诺，若中标将按院方合同条款及格式签订合同（提供承诺函，格式自拟）。. |
| 评分 标准 | 无 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |